
第四章  采购需求

关于采购需求的说明
1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等参与采购活动。

2.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“*”。本章中标注“*”的参数为实质性要求，供应商必须满足并提供磋商文件规定的证明材料。若磋商文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。”相关法律法规、规章及规范性文件规定的、强制性标准规定的法定实质性要求与强制性规定，无论本采购文件是否作出明确约定，供应商履约均应严格遵照执行。

3.本章中标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。对于影响到项目实施质量的参数可以设置为重要技术参数。

4.报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

5.本项目采购文件第七章“响应文件格式”中内容应根据项目需要和评审程序及评审方法和标准规定填写；如不需要，则填写无。

6.成交供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和供应商的响应文件作实质性修改。

7.本章中标注“▲”的标的为主要标的。

采购需求说明 

*1.≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800；整机重量≤3kg；内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告，实现远程会诊。

*2.标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能，采样率≥60k Hz
3.输入阻抗：≥90MΩ；A/D转换：24bit；独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz，共模抑制比：≥135dB

◆4.频率响应：至少包含0.05Hz-500Hz；耐极化电压：≥±955mV；时间常数：≥5s；定标电压：1mV±1%【提供注册证或检测报告证明文件】
5.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能
6.增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选；走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选

◆7.内置标准十二道波形同步打印热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告 

8.设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间
9.可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输
10.手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式
11.具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理
12.支持≥30min数据采集及冻结功能

13.采集过程中可自动检测心律失常并予以提示；具有严重疾病提示功能，可对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识

14.中文输入及中文操作提示和中文报告语言，具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作

15.具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

◆16.具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集；可升级心电向量、晚电位、时间心向量、心率变异性、频谱心电等多种高级分析功能，辅助全面了解患者情况

17.具有ST-MAP及ST-VIEW功能，提示心肌梗死相关信息，并可打印相关报告
18.支持用户登录设置，并针对不同用户分权限管理；可以与同品牌心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传

19.产品须安装调试到采购人实际使用状态，响应报价包含硬件费用、软件接口费用、设备接口费用、软件升级费用及安装辅材费用等。成交供应商需开放所有信息端口，保证设备可与采购人各信息系统对接。

采购需求一览表

	序号
	标的名称
	技术参数及规格
	数量
	单位
	标的属性
	备注

	▲1
	数字式心电图机
	详见采购需求
	4
	台
	货物
	


第五章  评审程序及评审方法和标准

一、评审程序

1.响应文件审查

磋商小组对供应商及其响应文件进行资格和符合性审查。

2.磋商及最后报价

2.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商对磋商小组提出的问题应当据实答复。

2.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有有效响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。对属于异常低价响应审查情形的，启动异常低价响应审查。

2.3市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.推荐成交候选供应商

4.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

4.2符合上述2.3款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

4.3评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、评审方法和标准

1.资格审查

磋商小组对供应商的资格进行审查。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

	审查内容
	审查标准

	资格审查
	营业执照
	未按采购文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供营业执照

	
	资格条件
	不符合磋商文件要求

	
	信用要求
	不符合磋商文件要求

注：

1.信用记录查询渠道：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准）

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准）

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以www.ccgp.gov.cn/查询为准）

（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以www.gsxt.gov.cn查询为准）

2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或采购代理机构工作人员查询供应商的信用记录，信用记录以提交首次响应文件截止时间的记录信息为准，并提交磋商小组评审。

3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。

4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

	
	其他
	供应商被行政监督部门作出禁止参与政府采购活动处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形


2.符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查， 以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的响应无效，响应文件符合性审查不通过。

	审查内容
	审查标准

	符合性审查
	供应商名称
	与营业执照、资质证书等不一致

	
	法定代表人或授权委托人资格
	不符合磋商文件要求

	
	响应文件盖章
	未按磋商文件要求加盖公章

	
	响应文件签署
	未按磋商文件要求进行签字（签章）

	
	响应文件格式
	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认

	
	响应报价
	报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价

	
	响应文件有效期
	不符合磋商文件的要求

	
	交货时间、地点或付款方式
	不符合磋商文件的要求

	
	实质性要求
	与磋商文件实质性要求有负偏离或未提供实质性要求证明材料的。

	
	其他
	不符合法律法规和磋商文件中规定的其他无效响应的情形


3.澄清、说明或更正

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（原响应文件已提供的无需重复提供）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（原响应文件已提供的无需重复提供）。

4.异常低价响应审查

响应报价（最后报价）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

	审查内容
	审查标准

	异常低价响应审查
	（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值A%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×A%；

	
	（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价B%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×B%；

	
	（3）响应报价低于采购项目最高限价C%的，即响应报价<采购项目最高限价×C%；

	
	（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。


启动异常低价响应审查的数值标准：A=50；B=50；C=45；
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于上表第（1）目至第（4）目情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）目情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.综合评分（满分100分）

磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总平均每个供应商每项评分因素的得分，各项得分四舍五入保留两位小数。

5.1商务部分

	评审项目
	分值
	依据

	报价（供应商提交的最后报价）
	30分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×报价满分分值

	供应商业绩
	6分
	供应商具备同类业务（数字式心电图机）供货业绩的，提供业绩合同，每有一份业绩合同加2分，加满为止。（响应文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。）


5.2技术部分

	评审内容
	分值
	评审标准

	其他参数
	21分
	根据响应文件与磋商文件要求的其他技术参数（未标记“◆”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。

各项性能指标全部满足磋商文件要求的得满分；与磋商文件要求有非实质性负偏离的（以响应文件技术规格偏离表载明的为准），有一项扣1.5分，共14项，共21分。（同一项参数不重复扣分）

注：主要包含功能参数与性能参数。

	质量控制

方案
	8分
	评标委员会根据投标供应商提供的质量控制方案进行评分：

1.质量控制方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得8分；

2.质量控制方案完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得5分；

3.质量控制方案可行性、实用性、针对性有待改善，得3分； 

4.方案不可行或未提供，得 0 分。

	供货、安装实施方案
	8分
	根据供应商提供的供货、安装实施方案进行评审：

1.供货、安装实施方案需包含供货运输过程中的产品保护措施方案、产品装卸过程中保护措施方案、安装过程专业人员操作规范制度完善有效，实用性、针对性强的，得8分；

2.供货、安装实施方案需包含供货运输过程中的产品保护措施方案、产品装卸过程中保护措施方案、安装过程专业人员操作规范制度完善，具有实用性和针对性的，得5分；

3.供货、安装实施方案需包含供货运输过程中的产品保护措施方案、产品装卸过程中保护措施方案、安装过程专业人员操作规范制度实用性、针对性有待改善的，得3分。

4.供货、安装实施方案与本项目有严重背离或未提供得0分。

	投标产品的安全性和可靠性
	6分
	根据本项目采购需求投标供应商针对本项目制定的投标产品的安全性和可靠性方案进行评审。

1.投标产品的安全性和可靠性方案贴合招标人使用需求的，得6分；

2.投标产品的安全性和可靠性较高，基本满足招标人使用需求的，得4分；

3.投标产品的安全性和可靠性方案有待改善，得2分；

4.投标产品的安全性和可靠性方案存在明显缺陷的或无方案的不得分。

	培训方案
	8分
	评标委员会根据供应商提供的培训方案情况进行评审：

1.培训方案完整详细完全贴合本项目实际需求，实用性、针对性强，得8分；

2.培训方案完整详细，具有实用性和针对性，得5分；

3.培训方案实用性、针对性有待改善，得3分；

4.方案不可行或者未提供得0分。

	应急保障及应急措施
	5分
	根据响应文件中提供的保障及应急措施进行综合评分：
1.保障及应急预案健全，思路可行，处理适宜，便于实施，保障内容详细完整、科学合理、可操作性强、针对性强的，得5分；
2.保障及应急预案内容具有针对性的，得3分；
3.保障及应急措施细节待完善、有待进一步提升的，得1分。
4.存在明显缺陷或未提供不得分。

	售后服务

方案
	8分
	1.供应商具备详细的售后服务保障体系，服务内容及故障解决方案实用性强、具备技术人员保障和服务电话的，得7分；

2.供应商售后服务内容、故障解决方案具有实用性，得5分；

3.供应商提供了服务保障体系、故障解决方案实用性有待完善，得3分；

4.未提供或存在明显缺陷的，不得分。


三、其他

1.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

3.采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

4.成交结果公告除按法律、法规、规章及《政府采购公告和公示信息格式规范》规定公告外，还应当公告无效供应商名称及原因（如有），经评审认可的成交供应商业绩（如有） ，成交供应商的评审总得分。


